
VT-63笔式测振仪

使用说明书

	[image: image1.jpg]VT-63 Sh 0




	[image: image2.jpg]VI-63 P






北京中科金环科技有限公司
 一、概述

VT-63测振仪，可以选择四种振动测量参数，具有测量数据保持，自动关机，等多种功能。它不仅可以测量振动的：速度，加速度，位移，对旋转机械及往复式机械进行故障诊断；而且可以通过测量振动的：高频加速度值，对旋转机械的,轴承，齿轮，进行故障诊断。BM-213笔式测振仪用于旋转机械的烈度诊断（附合ISO2372及G/B2954标准）因此该仪器被广泛用于机械制造，电力，化工，等领域。

二、技术指标

1、 振动传感器：剪切式压电加速度计

2、 测量范围、频响范围和精度：
  振动位移(峰峰值):( 0.1～19.99) mm；      (10～500)Hz((5%)

  振动速度(真有效值):( 0.1～199.9)cm/s；(10～1000)Hz((5%)

  振动加速度(峰值):(0.1～199.9) m/s2；   (10～1000)Hz((5%) 1000Hz衰减为3dB，
  振动高频加速度(峰值): (0.1～199.9) m/s2； (1000～5000)Hz((5%) 1000Hz衰减为3dB，1000Hz以下10倍频程衰减30dB。

3、 工作温度：0——40摄氏度.相对湿度<85%
4、 尺    寸：150×25×20

5、 重    量：100克（包括电池、传感器）

6、 电    池：CR2032号钮扣电池四块，可连续工作20个小时以上。

7、 全套包括：

    外置式：VT-63测振表一块；磁座一个；剪切式压电加速度计一只；传感器专用连接电线一条；使用说明书一份；合格证一张；包装箱一个。

    内置式：VT-63测振表一块；探针两只（一长一短）；使用说明书一份；合格证一张；包装箱一个。

三、测量准备

1、 检查电池电压：

    按下（M）键，观察显示，若液晶屏“左”上角显示出“左”箭头，则说明电池电压以降低，需要更换新电池。

2、 电池安装：

（1） 打开仪表下盖后，取下电池仓盖。

（2） 按正确极性（电池正极朝上）将四块CR2032钮扣电池放入电池沧。

（3） 恢复装好电池仓盖及仪表下盖。

四、使用说明

1、 测量模式设定：

  用测量模式选择开关选择测量模式：高频加速度（H）；加速度（A）；速度（V）；位移（D）。

2、 测量

将传感器吸在被测物上，按下“M”键，即可测量。

（1） 当振动值显示稳定后，松开“M”键振动显示值被“保持”，此刻即可读值。15秒后自动关机。

（2） 测量时探针与被测物表面的接触应为直角，并施加0.5公斤左右的压力.否则测量结果就会不精确.

五、注意事项
1、  此仪表应避免强烈冲击，高温和浸水。

2、  长期不用时，应取出电池以免电池液流出。

3、  电池安装

（1） 打开仪表下盖后的电池仓盖取出电池。

（2） 按正确极性（电池正极朝上）将四块CR2032钮扣电池放入电池仓，恢复装好电池仓盖。

六、重新标定

1、当传感器使用时间超出了一年时，请重新标定测振表，以保证其测量精度。

2、测试条件：室温：20℃±5℃;相对湿度<80%
-----------------------------------附录1--------------------------------------

                                ISO2372机器振动分级表
	振动烈度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	（mm/s）
	
	
	
	

	0.28
	好
	好
	好
	好

	0.45
	
	
	
	

	0.71
	
	
	
	

	1.12
	满意
	
	
	

	1.8
	
	满意
	
	

	2.8
	不满意
	
	满意
	

	4.5
	
	不满意
	
	满意

	7.1
	不允许
	
	不满意
	

	11.2
	
	不允许
	
	不满意

	18
	
	
	不允许
	

	28
	
	
	
	不允许

	45
	
	
	
	


注1： Ⅰ类为小型电机（小于15Kw的电动机）；Ⅱ类为中型机器（15Kw~75Kw的电动机）；Ⅲ类为大型原动机（硬基础）；Ⅳ类为大型原动机（弹性基础）。

注2：  测量速度有效值（RMS）应在轴承壳的三个正交方向上。












�





�








PAGE  

